北京华信医院中心实验室设备招标文件
日期：2020年6月15日

招标编号：附一院招[2020]01号

为满足我院科研工作需要，中心实验室拟购进实验室设备。现根据清华大学第一附属医院《仪器设备购置及招标工作管理办法》规定，对产品和相关服务进行公开招标，诚邀合格投标人参与竞标。

1、 产品名称及数量：

凝胶成像系统（化学发光）一套、微孔板分光光度计一套、超净工作台（双人）一套、超纯水系统一套、二氧化碳培养箱一套。

详见产品“技术规格及要求”

2、 投标截止时间：2020年6月22日（星期一）10:00
3、 开标时间：2020年6月22日（星期一）10:00
4、 开标、评标地点：北京华信医院第二会议室

联系人：张丹丹         

电  话：64308313
北京华信医院器械设备处
北京朝阳区酒仙桥一街坊6号
邮编：100016
投 标 须 知

（一）投标人

1，投标人必须具备独立法人资格，有独立承担民事责任的能力和足够的技术实力。

2，投标人必须遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉记录和相关的资质。

3，投标人生产或销售的产品必须符合中国政府规定的技术标准和环保标准。

4，投标人必须在国内有注册办公地点；为满足招标方对维修和售后服务的需求，在北京地区应有相应的办事机构及维修和售后服务队伍；维修服务要求及时、快捷、负责。

5， 投标人提供的产品必须是原装全新、具有中国有关部门注册、检验或商检及生产厂家质量合格证明的设备和产品。

6， 如投标人不同时为产品制造商，投标人须提供制造商出具的针对本次设备招标的投标授权书。（国产产品除外）
7， 投标人不得以任何方式干扰招标、开标、评标工作的正常进行；不遵守开标、评标秩序，或做出其它任何企图影响评标工作的行动的，将取消其参与评标的资格。

（二）投标文件的编制

1、 投标人应按招标文件的要求提供投标文件，所提供投标文件和资料与招标文件要求不符的，将导致废标。

2、 投标人应保证所提供的全部资料真实有效，凡投标内容中存在虚假、夸大、欺瞒、误导等不诚实情况的，一经查实，将取消其参与评标的资格；对于被宣布中标后方发现其投标文件中存在虚假内容的投标商，招标方有权撤销其中标资格。

3、 投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

4、 投标文件中所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。

5、 投标文件必须对招标文件中每一项技术和商务要求作出响应。投标人如在招标文件规定内容之外有更好的配置建议，可在投标文件中另辟章节阐述，费用不计入总报价内。

6、 在中标结果公布之前，投标文件的有效期为从投标截止起90天。如在投标文件有效期内完成评标并公布中标结果，则中标人的投标文件将延续其有效性，并成为正式合同的附件，除合同中另行规定的内容之外，具有与合同相等的法律效力。

（三）投标报价

1、 投标货币为人民币。设备投标价应为北京华信医院交货价，进口设备应包含相应税款。

2、 报价应为一揽子整体报价，即包含主设备、标准配置及附件、运输保险、安装调试、培训及售后服务等费用。

3、 报价单应列明投标设备的名称、型号、规格、制造厂商、产地、交货期、保修期等。

4、 设备报价单按单价、总价报价；设备的标准配件、选配件应为明细报价。

5、 如投标方案附带其它优惠条件，请在投标文件中列出。

6、 投标报价为一次性报价。

7、 投标总价超过我院支付能力视为废标。

（四）投标文件的组成

1、 对投标文件的确认书或投标函

2、 投标报价清单（含备件）

3、 耗材、选配件报价（不计入总报价）

4、 技术要求偏离表

5、 技术优势说明（陈述技术偏离表内容之外的其它技术特性）

6、 投标资质文件（复印件）：

1) 公司介绍；

2) 营业执照； 

3) 税务登记证；

4) 法人代表授权书；

5) 代理授权书（国产品牌除外）；

7、 设备宣传册及规格说明书

8、 生产厂家授权的专业售后服务机构证明及售后服务承诺

9、 使用同一型号产品的典型用户清单

10、投标人认为需要说明的其它事项

（五）投标文件的递交

1、 投标文件应包括正本1份，副本4份，副本为正本复印件，一旦正本与副本不一致，以正本的内容为准。（开标一览表1份）
2、 投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，封面注明“正本”字样。

3、 投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、 投标文件正本和副本应分别密封，并在封面注明投标单位、招标编号等，封口骑缝处应有法人代表或投标授权代表的签字及投标单位公章。

5、 投标文件正本要求投标单位法人代表或授权代表逐页签字并加盖公章（包括宣传彩页，但空白页除外），每有一处改动，均需同一人在改动处签字并加盖公章。

6、 投标文件不允许采用滑环穿孔式装订（为方便中标单位标书将来与合同合并装订），不按要求装订的投标文件将被退回。

7、 不按要求密封的或在投标截止时间以后送达的投标文件概不接收。

（六）开标

1、 招标人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由招标人主持，投标人派代表参加。

2、 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

3、 招标人在开标仪式上将公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格等，并对唱标内容进行记录。

（七）评标和定标

1、 招标人依法组织评标委员会，评标委员会由技术和经济专家、招标人代表等组成。评标委员会负责对投标文件进行评审，推荐中标候选人。

2、 投标人未按时参加有关会议，将承担其投标文件不被评审的风险。

3、 评标工作遵循国家有关法律法规进行，切实保护采购人的合法利益，客观、公平、公正地对待所有投标人。

4、 招标文件和投标文件作为评标的基本依据。对投标的判定只依据投标文件内容，开标后的任何外来证明均不予考虑。

5、 符合性检查包括： 

1) 内容是否完整，是否符合招标文件的要求。对密封、签名、公章未按规定办理、或目录和内容未满足招标文件要求的投标文件，将视为无效投标。

2) 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求（如带“*”号的条款不能满足）。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不细致或不规则的地方，如明显的文字和计算错误等。

在通过符合性检查的前提下，投标人要参加评标委员会组织的现场质询。评标委员会将对投标的技术规格、产品价格、产品品牌及信誉、公司资质及服务和其它商务评价标准的量化结果进行加权，计算出每一投标的综合评估分。

综合评标总分100分，其中价格40分、技术45分、服务与承诺10分、资质和案例5分。评审时对价格和技术进行分阶段评审，在技术、资质、服务等项目评审结束前暂不向评委公布投标人的报价和得分。

（1）投标报价分=40×（最低价/投标价）。

（2）技术满分为45分，其中技术指标满分40分，符合招标文件技术要求的为32分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分，但要说明具体技术条款及招标文件和投标文件相应的指标值，低于25分的要附详细评审意见；总体综合性能评价5分，由专家自行打分，低于3分的要说明理由。

（3）服务与承诺10分，其中免费保修为4分，满足招标文件要求的为3分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分；服务质量为6分，由专家自行打分，低于4分的要说明理由。

（4）资质和案例为5分，由专家自行打分，低于3分的要说明理由。

（八）评标结果公示
评标结束后，招标单位将在清华大学网站（http://info.tsinghua.edu.cn），

北京华信医院网站http://www.tufh.com.cn 等网站上公示评标结果，公示期为3个工作日。若投标商对评标结果有异议，可在公示期内以投标商的名义向招标单位提出书面质疑。

（九）中标通知书
1．中标人确定后，招标单位将向中标人发出中标通知书。
2．中标通知书是签订合同的一个依据。

（十）签订合同
1．中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标单位签订合同。中标人拒不按中标内容签订合同的，招标人可取消其中标资格，并追究其违约责任。

2．“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
3．招标单位在授予合同时有权对技术规范书中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

北京华信医院中心实验室设备招标要求

1. 项目名称：北京华信医院中心实验室设备
2. 项目概况：购置符合我院性能要求的实验设备。

3. 招标项目具体要求如下：

北京华信实验室设备招标参数
设备名称及数量：
凝胶成像系统
1、 性能要求:

应标产品不低于以下配置：
	序号
	

	1
	设备参数

	*1.1
	摄像头：进口高分辨科研级制冷型CCD相机，2758 x 2208像素 （608万像素）

	*1.2
	冷却温度：≤-68℃（提供CCD相机厂家证明文件）

	1.3
	读出噪声：<3 e-（1MHz）

	1.4
	量子效率：CCD芯片光电转换效率≥75%

	*1.5
	像素位深：16bit

	1.6
	像素合并：满足1*1/2*2//3*3/4*4/5*5/6*6像素合并

	*1.7
	镜头：F0.80/25mm大光圈电动定焦镜头, 具有自动聚焦功能，可自动对所拍摄样品对焦。

	*1.8
	样品台：多层自动感应式样品平台，可满足不同尺寸样品的拍摄，并带有自动识别样品和样品对焦功能，从源头上避免交叉污染；

	1.9
	白光反射灯：LED白光反射，无影灯设计，可满足Marker的拍摄。

	*1.10
	 紫外透射台：21*21cm面积、302+365nm双波长，带有开关门紫外自动闭合功能，减少紫外光线的对人体的危害，延长紫外光源的寿命。

	1.11
	 白光透射板：白光转换板22.5*22.5cm,可满足SDS-Page胶和X胶片等白光样品的拍摄。

	*1.12
	滤光镜轮：标配6位全自动电动滤光轮，样品与滤镜自动联动，无需人为切换，可自动根据不同样品自动识别切换，标配590nm滤光镜。

	*1.13
	光源控制：全自动智能控制系统程序可根据样品类型自动进行光源切换，带有1-60分钟灯光自动延时关闭和开关门紫外自动闭合功能；

	*1.14
	智能拍摄软件：模块化的拍摄流程，具有自动、手动、积分、自定义等多种拍摄功能。可自动拍摄发光样品、Marker图像后并自动合成任意类型图像，可保存任意设定的参数下次直接选择使用。具有过曝提示预警及软件自动断电功能。

	1.15
	包含荧光合成功能、染料数据库、分子量数据库、图像数据库、背景数据库。

	1.16
	各种数据表可保存为Excel格式并打印，所有图像能复制、粘贴和打印，所有图像、图表可导入Excel、Word、PhotoShop、画图、粘贴板等多种格式的文件中进行编辑；可对实验进行保存，便于今后查找和调用；可出具符合GLP标准的实验报告；可保存各种紫外、荧光和化学发光拍摄模式，随时调用；操作系统为：WINDOWXP、Win7、Win8、Win10。

	*1.17
	分析软件不受限制免费从官网下载并免费升级。

	1.18
	符合并通过GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》检测GB/T 19001、ISO9001认证、CE LVD认证、CE EMC认证

	2
	配置清单

	2.1
	密闭式暗箱

	2.2
	科研级制冷型CCD

	2.3
	高通量电动镜头

	2.4
	拍摄软件说明书

	2.5
	分析软件说明书

	2.6
	单据/卡

	2.7
	U盘

	2.8
	加密狗

	2.9
	配件

	3
	售后

	3.1
	应标产品保修期不得少于12个月，凡保修期内属本货物质量问题或正常使用中出现故障所引起的维修，全部费用均由中标方承担；

	3.2
	提供7*24小时电话技术支持服务。产品质保期内，供货商应保证接到采购人设备故障通知后应在1小时内响应，在24小时内派维修人员上门修理及时进行现场处理；如果供货商在收到通知48小时内未能提出故障解决方案，采购人可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用由供货商承担；

	3.3
	在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，供货商不得另外收费；


二氧化碳培养箱
	1
	设备参数

	1.1
	外形尺寸770×708×900mm

	1.2
	内部尺寸620×523×665 mm

	1.3
	有效容积215L

	1.4
	耗电量220V 50Hz380W

	1.5
	外部材料：彩色涂层钢板

	1.6
	内部材料：铜合金不锈钢

	1.7
	搁    架：铜合金不锈钢，标准5张（最多15张），尺寸：长580×宽450×高12mm，承重量：5Kg/张，多段可调节式

	1.8
	隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡

	1.9
	加热方式：DHA方式（直接加热气套式）

	1.2.1
	温度调节方式：PID控制方式

	1.2.2
	温度控制范围：+5℃-50℃（环境温度5℃-35℃）

	1.2.3
	±0.25℃（环境温度25℃，设定37℃，二氧化碳5%，无负载）

	1.2.4
	±0.1℃（环境温度25℃，设定37℃，二氧化碳5%，无负载）

	1.2.5
	开关控制方式（IR传感器）

	1.2.6
	二氧化碳浓度控制范围：0-20%

	1.2.7
	二氧化碳浓度波动幅度：±0.15℃（环境温度25℃，设定37℃，二氧化碳5%，无负载）

	1.2.8
	箱内湿度：95±5%R.H.

	1.2.9
	UV紫外灯：4W无臭氧型

	1.3
	过滤器：0.3um，有效率：99.97%（二氧化碳用）

	1.3.1
	报警功能：高/低温报警、二氧化碳浓度波动、

低水位、门未关报警、独立过热保护

	2
	配置清单

	2.1
	主机

	2.2
	隔板5张

	2.3
	紫外灯一套

	2.4
	说明书 保修卡一套

	3.
	售后服务

	3.1
	应标产品保修期不得少于12个月，凡保修期内属本货物质量问题或正常使用中出现故障所引起的维修，全部费用均由中标方承担；

	3.2
	提供7*24小时电话技术支持服务。产品质保期内，供货商应保证接到采购人设备故障通知后应在1小时内响应，在24小时内派维修人员上门修理及时进行现场处理；如果供货商在收到通知48小时内未能提出故障解决方案，采购人可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用由供货商承担；

	3.3
	在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，供货商不得另外收费；


微孔板分光光度计
	1
	设备参数

	*1.1
	孔板类型：6-,12-,24,48,96和384-孔标准微孔板

	*1.2
	可选超微量检测模块，可进行超微量检测、标准比色杯检测和2个1ml的比色皿同时检测。

	1.3
	软件控制，中英文软件版本

	*1.4
	检测模式：终点法，动力学法，波长扫描法和孔域扫描法

	*1.5
	同时检测数据：孔域扫描法最多支持每孔99×99点检测，并支持输出扫描热图。

	*1.6
	波长范围：200-999nm， 1nm步进

	1.7
	波长准确性：±2nm

	1.8
	波长重复性：±0.2nm

	1.9
	吸收光检测范围：0-4 OD

	*1.10
	吸收光分辨率：0.0001

	1.11
	带宽：5nm

	1.12
	OD准确性：0-2 OD：±1% ±0.010 OD

           2-2.5OD：±3% ±0.010 OD

	1.13
	重复性：   0-2 OD：±1% ±0.005 OD

           2-2.5 OD：±3% ±0.005 OD

	1.14
	线性：     0-2 OD：±1% ±0.010 OD

           2-2.5 OD: ±3% ±0.010 OD

	1.15
	连接：USB串口连接电脑控制

	1.16
	化学兼容性：所有暴露表面均耐受0.5%次氯酸钠、70%乙醇或异丙醇进行消毒

	*1.17
	符合条款：符合CE及ISO9001和ISO13485认证

	1.18
	超微量多体积检测板

	1.19
	样品体积：16个最小2ul样品点

	1.20
	检测限度：2-4000ng/ul

	2
	配置清单

	2.1
	波长范围  200 -999nm，1nm递增

	2.2
	波长选择器  单色光发生器

	2.3
	线性范围   0.0 -4.0 OD

	2.4
	测量规格:  6, 12, 24, 48, 96, 384孔板

	2.5
	检测模式  终点法、动力学、光谱扫描、孔域扫描

	2.6
	微孔板分析软件

	2.7
	应用范围：紫外核酸、蛋白定量，ELISA（各种因子检测），MTT等

	2.8
	微量检测板，可同时检测16个孔2ul样品(不含biocell和标准比色杯，如需要可选配)

	3
	售后服务

	3.1
	应标产品保修期不得少于12个月，凡保修期内属本货物质量问题或正常使用中出现故障所引起的维修，全部费用均由中标方承担；

	3.2
	提供7*24小时电话技术支持服务。产品质保期内，供货商应保证接到采购人设备故障通知后应在1小时内响应，在24小时内派维修人员上门修理及时进行现场处理；如果供货商在收到通知48小时内未能提出故障解决方案，采购人可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用由供货商承担；

	3.3
	在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，供货商不得另外收费；


超净工作台（双人）
	1
	设备参数

	1.1
	外壳采用优质冷轧钢板，操作台面采用SUS304拉丝不锈钢材质，耐腐蚀，清洗方便；

	1.2
	采用高效离心式风机，转速稳定，噪音小，风速能在0.3-0.6m/s范围内，设定为六段并能实数显示；

	1.3
	采用LCD大屏幕液晶显示屏，定量显示风速、累计工作时间、压差、时钟、HEAP运行状态等工作参数

	*1.4
	配置有高效HEPA空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统，可有效延长高效过滤器的使用寿命，HEPA出现失效、破损能实现声光可视报警提示；

	1.5
	移动门采用配重式移门，可在规定范围内任意定位

	*1.6
	照明灯、杀菌灯联锁装置，确保使用安全

	1.7
	配置防溅内置电源插座及气源、水源接口

	1.8
	前部5°角倾斜，满足人体工程学原理，操作更舒适，机架带有移动脚轮及定位平衡立柱，移动灵活，固定方便可靠。

	1.9
	空气流向：垂直流

	1.10
	工作面：一个

	1.11
	洁净等极：100级（≥0.5µm过滤效率达到99.99％）

	1.12
	噪音：≤67dB

	1.13
	振动半峰值：≤5µm（X、Y、Z方向）

	1.14
	照度：≥300LX

	1.15
	工作区尺寸(mm)：≥1300×700×495

	1.16
	高效过滤器规格及数量(mm)：1270×604×50×①

	1.17
	荧光灯/紫外线规格及数量：40W×①/30W×①

	1.18
	重量(kg)：≥205

	1.19
	功率(kw)：≤0.37

	1.20
	生产商资质要求： ISO9001质量体系认证、ISO3485质量体系认证、CE认证、高新新技术企业

	2
	配置清单

	2.1
	主机一台

	2.2
	说明书一份

	2.3
	保修卡、合格证各一份

	3
	售后服务

	3.1
	应标产品保修期不得少于12个月，凡保修期内属本货物质量问题或正常使用中出现故障所引起的维修，全部费用均由中标方承担；

	3.2
	提供7*24小时电话技术支持服务。产品质保期内，供货商应保证接到采购人设备故障通知后应在1小时内响应，在24小时内派维修人员上门修理及时进行现场处理；如果供货商在收到通知48小时内未能提出故障解决方案，采购人可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用由供货商承担；

	3.3
	在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，供货商不得另外收费；


超纯水系统
	1
	设备参数

	1.1
	原水要求：城市饮用自来水，水温5-45℃，水压1.0-4.0Kgf/cm2

	1.2
	纯水产量*：≥15升/小时

	1.3
	超纯水产量：高达2.0L/min(水箱有水时)

	1.4
	电阻率(25℃)：18.2MΩ.cm

	1.5
	重金属离子：<0.01ppb

	1.6
	总有机碳TOC*：<10ppb

	1.7
	细菌：<0.01cfu/ml

	1.8
	颗粒物(>0.1μm)：<1/ml

	1.9
	热原/内毒素：<0.001EU/ml

	1.10
	核糖核酸酶(RNases)：<1pg/ml

	1.11
	脱氧核糖核酸酶(DNases)：<5pg/ml

	*1.12
	邻苯二甲酸二乙酯（EDP）（µg/L）：未检出

	*1.13
	双酚A（µg/L）：未检出

	1.14
	离子截留率：97%-99%（使用新RO膜时）

	1.15
	有机物截留率：>99%,当MW>200道尔顿

	1.16
	颗粒和细菌截留率：>99%

	1.17
	出水口：2个：RO反渗透水1个、UP超纯水1个

	1.18
	长×宽×高：500×360×540mm；重量：约25Kg

	1.19
	电气要求：100-240V、50/60Hz

	1.20
	功率：120W

	*1.21
	源水、RO反渗透水、UP超纯水3路水质实时监控，无需取水即可查看水质

	*1.22
	全新5.0寸彩色触摸屏，动画式菜单，系统信息一览无遗，实现指尖触控的操作新体验

	1.23
	2路高精度定量(10-999999ml)、定质(0~18.25MΩ.cm)取水功能

	1.24
	PP、KDF、AC、RO、DI、UP、UF、TF耗材寿命可设定，显示已使用时间及用量，到期自动提醒更换.

	1.25
	缺水报警、水箱水满报警、源水、RO反渗透水、UP超纯水水质超标报警等自动检测报警功能，提供安全保证

	1.26
	USB接口及存储卡，自动记录一年的运行数据，可设定时间范围通过USB接口进行完整的数据导出，整机符合 GLP

	1.27
	高强度全工程塑料机箱，人体工程学设计，外形美观，杜绝腐蚀和生锈，确保机体清洁，符合GLP规范

	1.28
	便于更换的耗材组件，独立的预处理单元设计，使用快速插拔的接头，易于更换

	1.29
	超纯水循环系统，间断运行，既保持系统的低细菌污染水平，又降低能耗

	1.30
	超纯水全管路消毒功能，可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、 “停止消毒”

	1.31
	全自动RO膜防垢冲洗功能，可设定冲洗间隔时间和持续时间，具有手动强制冲洗程序，延长RO膜使用寿命

	1.32
	工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更

	1.33
	系统时间设定功能，可设定年/月/日/时/分、及定时待机(0~60Min)和定时关机(0~24Hour)

	1.34
	完善的信息查询及数据管理功能，取水记录-水质水量、耗材用量及更换记录、即时报警、历史报警等信息

	1.35
	强劲的预处理组件，结合了5μm PP 透明滤芯、KDF 复合滤芯、椰壳水洗级精密活性炭滤芯，有效保护RO 膜

	1.36
	超长寿命复合KDF预滤柱，可实现1年不用更换，运行成本降低

	1.37
	(0.45+0.1)μm进口PES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器，保证终端出水无菌

	2
	配置清单

	2.1
	主机：1台

	2.2
	纯化柱：1套，包含：

	2.2.1
	5μmPP深层滤芯-1套

	2.2.2
	KDF复合滤芯-1套

	2.2.3
	精密活性炭滤芯-1套

	2.2.4
	100GPDRO膜-1套

	2.2.5
	有机物纯化柱-1套

	2.2.6
	4柱式超纯化柱(进口树脂) -1套

	2.2.7
	MWCO5000D UF超滤组件(原装进口) -1套

	2.2.8
	(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器-1套

	2.3
	15升压力桶：1只

	2.4
	附件包：1个

	3
	售后服务

	3.1
	应标产品保修期不得少于12个月，凡保修期内属本货物质量问题或正常使用中出现故障所引起的维修，全部费用均由中标方承担；

	3.2
	提供7*24小时电话技术支持服务。产品质保期内，供货商应保证接到采购人设备故障通知后应在1小时内响应，在24小时内派维修人员上门修理及时进行现场处理；如果供货商在收到通知48小时内未能提出故障解决方案，采购人可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用由供货商承担；

	3.3
	在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，供货商不得另外收费；


