北京华信医院
高档婴儿培养箱招标文件
日期：2020年11月12日

招标编号：附一院招[2020]09号

为满足我院临床医疗工作需要，拟购进高档婴儿培养箱2套。现根据清华大学第一附属医院《仪器设备购置及招标工作管理办法》、《医疗设备采购管理规定》等文件规定，对该产品和相关服务进行公开招标，诚邀合格投标人参与竞标。

1、 产品名称及数量：高档婴儿培养箱2套。

详见产品“技术规格及要求”

2、 投标截止时间：2020年11月20日（星期五）9:00
3、 开标时间：2020年11月20日（星期五）9:00
4、 开标、评标地点：北京华信医院第二会议室

联系人：张丹丹         

电  话：64308313
北京华信医院器械设备处
北京朝阳区酒仙桥一街坊6号
邮编：100016
投 标 须 知

（一）投标人

1，投标人必须具备独立法人资格，有独立承担民事责任的能力和足够的技术实力。

2，投标人必须遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉记录和相关的资质。

3，投标人生产或销售的产品必须符合中国政府规定的技术标准和环保标准。

4，投标人必须在国内有注册办公地点；为满足招标方对维修和售后服务的需求，在北京地区应有相应的办事机构及维修和售后服务队伍；维修服务要求及时、快捷、负责。

5， 投标人提供的产品必须是原装全新、具有中国有关部门注册、检验或商检及生产厂家质量合格证明的设备和产品。

6， 如投标人不同时为产品制造商，投标人须提供制造商出具的针对本次设备招标的投标授权书。

7， 投标人不得以任何方式干扰招标、开标、评标工作的正常进行；不遵守开标、评标秩序，或做出其它任何企图影响评标工作的行动的，将取消其参与评标的资格。

（二）投标文件的编制

1、 投标人应按招标文件的要求提供投标文件，所提供投标文件和资料与招标文件要求不符的，将导致废标。

2、 投标人应保证所提供的全部资料真实有效，凡投标内容中存在虚假、夸大、欺瞒、误导等不诚实情况的，一经查实，将取消其参与评标的资格；对于被宣布中标后方发现其投标文件中存在虚假内容的投标商，招标方有权撤销其中标资格。

3、 投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

4、 投标文件中所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。

5、 投标文件必须对招标文件中每一项技术和商务要求作出响应。投标人如在招标文件规定内容之外有更好的配置建议，可在投标文件中另辟章节阐述，费用不计入总报价内。

6、 在中标结果公布之前，投标文件的有效期为从投标截止起90天。如在投标文件有效期内完成评标并公布中标结果，则中标人的投标文件将延续其有效性，并成为正式合同的附件，除合同中另行规定的内容之外，具有与合同相等的法律效力。

（三）投标报价

1、 投标货币为人民币。设备投标价应为北京华信医院交货价，进口设备应包含相应税款。

2、 报价应为一揽子整体报价，即包含主设备、标准配置及附件、运输保险、安装调试、培训及售后服务等费用。

3、 报价单应列明投标设备的名称、型号、规格、制造厂商、产地、交货期、保修期等。

4、 设备报价单按单价、总价报价；设备的标准配件、选配件应为明细报价。

5、 如投标方案附带其它优惠条件，请在投标文件中列出。

6、 投标报价为一次性报价。

7、 投标总价超过我院支付能力视为废标。

（四）投标文件的组成

1、 对投标文件的确认书或投标函

2、 投标报价清单（含备件）

3、 耗材、选配件报价（不计入总报价）

4、 技术要求偏离表

5、 技术优势说明（陈述技术偏离表内容之外的其它技术特性）

6、 投标资质文件（复印件）：

1) 公司介绍；

2) 营业执照； 

3) 税务登记证；

4) 法人代表授权书；

5) 代理授权书（非生产厂家投标）；

6) 投标产品的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表；

7) 投标单位的医疗器械经营许可证；

8) 生产单位的医疗器械生产许可证（原装进口产品除外）；

9) 强制性产品认证证书（CCC证书）；
7、 设备宣传册及规格说明书

8、 生产厂家授权的专业售后服务机构证明及售后服务承诺

9、 使用同一型号产品的典型用户清单

10、投标人认为需要说明的其它事项

（五）投标文件的递交

1、 投标文件应包括正本1份，副本4份，副本为正本复印件，一旦正本与副本不一致，以正本的内容为准。

2、 投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，封面注明“正本”字样。

3、 投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、 投标文件正本和副本应分别密封，并在封面注明投标单位、招标编号等，封口骑缝处应有法人代表或投标授权代表的签字及投标单位公章。

5、 投标文件正本要求投标单位法人代表或授权代表逐页签字并加盖公章（包括宣传彩页，但空白页除外），每有一处改动，均需同一人在改动处签字并加盖公章。

6、 投标文件不允许采用滑环穿孔式装订（为方便中标单位标书将来与合同合并装订），不按要求装订的投标文件将被退回。

7、 不按要求密封的或在投标截止时间以后送达的投标文件概不接收。

（六）开标

1、 招标人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由招标人主持，投标人派代表参加。

2、 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

3、 招标人在开标仪式上将公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格等，并对唱标内容进行记录。

（七）评标和定标

1、 招标人依法组织评标委员会，评标委员会由技术和经济专家、招标人代表等组成。评标委员会负责对投标文件进行评审，推荐中标候选人。

2、 投标人未按时参加有关会议，将承担其投标文件不被评审的风险。

3、 评标工作遵循国家有关法律法规进行，切实保护采购人的合法利益，客观、公平、公正地对待所有投标人。

4、 招标文件和投标文件作为评标的基本依据。对投标的判定只依据投标文件内容，开标后的任何外来证明均不予考虑。

5、 符合性检查包括： 

1) 内容是否完整，是否符合招标文件的要求。对密封、签名、公章未按规定办理、或目录和内容未满足招标文件要求的投标文件，将视为无效投标。

2) 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求（如带“*”号的条款不能满足）。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不细致或不规则的地方，如明显的文字和计算错误等。

在通过符合性检查的前提下，投标人要参加评标委员会组织的现场质询。评标委员会将对投标的技术规格、产品价格、产品品牌及信誉、公司资质及服务和其它商务评价标准的量化结果进行加权，计算出每一投标的综合评估分。

综合评标总分100分，其中价格30分、技术50分、服务与承诺10分、资质和案例10分。评审时对价格和技术进行分阶段评审，在技术、资质、服务等项目评审结束前暂不向评委公布投标人的报价和得分。

（1） 投标报价分：

评标基准价为各有效投标人的投标报价（当投标人大于五家时，去掉一个最高报价和一个最低报价）的算数平均值。

投标报价的偏差率计算公式：

偏差率=100×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。

投标人的投标报价等于评标基准价时，得基本分25分；

投标报价每高于评标基准价1%，在基本分基础上扣1分，扣完为止；

投标报价每低于评标基准价1%，在基本分基础上加1分，最多加5分，低于评标基准5%（不含5%）时，在满分基础上每再低1%扣1分，扣完为止。
（2）技术满分为50分，其中技术指标满分45分，符合招标文件技术要求的为37分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分，但要说明具体技术条款及招标文件和投标文件相应的指标值，低于25分的要附详细评审意见；总体综合性能评价5分，由专家自行打分，低于3分的要说明理由。

（3）服务与承诺10分，其中免费保修为4分，满足招标文件要求的为3分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分；服务质量为6分，满足每季度巡检一次，并有巡检记录为4分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分。

（4）资质和案例为10分，每提供一家二级医院的案例加1分，提供三级医院的案例加2分，满分为10分。
（八）评标结果公示
评标结束后，招标单位将在北京华信医院网站http://www.tufh.com.cn 上公示评标结果，公示期为3个工作日。若投标商对评标结果有异议，可在公示期内以投标商的名义向招标单位提出书面质疑。

（九）中标通知书
1．中标人确定后，招标单位将向中标人发出中标通知书。
2．中标通知书是签订合同的一个依据。

（十）签订合同
1．中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标单位签订合同。中标人拒不按中标内容签订合同的，招标人可取消其中标资格，并追究其违约责任。

2．“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
3．招标单位在授予合同时有权对技术规范书中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。
北京华信医院高档婴儿培养箱招标要求
1. 项目名称：北京华信医院高档婴儿培养箱2套
2. 项目概况：购置符合我院性能要求的高档婴儿培养箱2套。

3. 招标项目具体要求如下：
北京华信医院高档婴儿培养箱招标参数
设备名称及数量：
高档婴儿培养箱，2套 
性能要求:
应标产品不低于以下配置：

一、用  途：
为婴儿提供封闭的、温暖的微环境，用于早产儿、病弱婴儿的培育和治疗。
二、技术规格：
1．主机规格 

*1.1  微电脑控制单元可集成控制设备的各项性能，并设有中央显示器，显示数据和96小时趋势图表等参数，并可于显示屏上直观设定各项监测参数。

1.2  具备箱温温控和伺服温控两种模式。

1.3  双通道婴儿肤温监测和控制功能，可用于双胞胎监护。
*1.4 箱体顶盖可整体掀开并固定在升起位置，暴露整个暖箱床体，可供医护人员进行复杂操作，尤其利于患儿的抢救。

1.5  带床体自动升降功能。
1.6  内置X射线盘。
1.7  具备床体双向无级连续倾斜控制系统。
*1.8 配备一体化的床垫旋转模块，床体托架可360º旋转，床垫尺寸不小于65×45cm，任何操作时都无须移动病人，为临床提供最佳操作位置。在箱体水平的状态下可使床垫长轴倾斜。
1.9 具有双向风帘系统，确保箱内暖空气在暖箱壁开放状态下不易散出，维持暖箱微环境的热量平衡。
1.10 具备安静模式，于暖箱闭合模式下，床垫中央上方10cm处测量，噪音水平小于50dBa。
1.11 具备伺服湿度控制功能，可监测和控制培养箱内湿度。
1.12 加湿水槽采用透明外壳，方便观察工作状况，并可高温高压消毒。容量大于1000ml。
1.13 具备高达0.5µ-99.8%级过滤器，有效降低闭合环境细菌滋生率。

1.14 具备病人趋势回顾功能，内容包括：婴儿皮肤温度、婴儿体重、暖箱温度、暖箱湿度。
*1.15具备婴儿舒适温度提示功能，可根据婴儿体重、孕周和出生天数，提供合理参照控制温度。

1.16  配备内置一体化婴儿电子秤。
1.17 燕尾槽导轨设计，可悬挂输液架，仪器架等支架，充分利用空间。
2．系统参数 

2.1  升温时间：小于30分钟。
*2.2  婴儿体温显示范围：20℃ -- 42℃，测量精度≤±0.1°C。

2.3  暖箱内空气流速：小于10cm/秒。
2.4  暖箱内声音强度：小于50分贝。
2.5  湿度控制：自动控制和监测湿度，控制范围30－95％，监测范围30-99%。
*2.6  电子秤承重范围：0.3～8千克。
3．用户设置

3.1  婴儿控制温度范围：
35 ~ 37.5℃，增量0.1℃。
*3.2  暖箱控制温度范围：
20 ~ 39℃，增量0.1℃。
3.3  伺服控制湿度范围： 30~95%，增量5%。
4．报警功能

4.1  婴儿体温过热报警、婴儿体温过冷报警。
4.2  高暖箱温度报警、低暖箱温度报警。
4.3  暖箱温度大于38度中度报警、暖箱温度大于40度重度报警。
4.4  风扇故障报警。
4.5  箱温探头故障报警、箱温探头断开报警。
4.6  婴儿肤温探头故障报警、婴儿肤温探头断开报警。
4.7  电源失灵报警、系统失灵报警。
4.8  加湿器水量低报警、加湿器故障报警。
4.9  天平超重报警、天平失灵报警。
三、配备一体化光疗灯。
*1.LED长效光源，在持续使用10,000小时内光能衰减小于25%。

2.产生波长在430-490纳米之间的蓝光，有效加速胆红素降解。

*3.高强度光源，38cm高度光能量达45μW/cm2/nm（-25%/+20%）。

4.LED冷光源，无热量，有效降低临床发烧与脱水发生率。
*5.主机与灯头之前采用光纤光管传导光线，无能量衰减，无热量传导。
6.静音设计，运行噪音低至50分贝。
7.整机轻巧便携，机身重量小于4公斤，方便拆卸与科室内部移动。

8.内置计时器，精确记录光照治疗时间。

*9.采用聚光灯头，范围覆盖大，38cm高度有效覆盖范围达990cm2。
灯头可万向调节，使用方便。
四、要求配置：婴儿培养箱主机，床体旋转托架、减压床垫、床面倾斜装置、床体电动升降系统、内置X射线盘、声光报警系统、婴儿肤温探头、操作手册、一体化光疗灯、一体化电子秤、呼吸管理支臂、托盘、床垫罩、箱体罩等。
三、维保要求
1、应标产品整机保修期不得少于36个月，凡保修期内属本货物质量问题或正常使用中出现故障所引起的维修，全部费用均由中标方承担；

2、 提供7*24小时电话技术支持服务。产品质保期内，供货商应保证接到采购人设备故障通知后应在1小时内响应，在24小时内派维修人员上门修理及时进行现场处理；如果供货商在收到通知48小时内未能提出故障解决方案，采购人可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用由供货商承担；

3、 在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，供货商不得另外收费。
