招 标 文 件

招标编号：附一院招[2021]11

项目名称：北京华信医院中心监护系统采购项目

采购人：北京华信医院

2021年10月

目录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标人须知	4

第三部分 货物需求一览表及技术规格	13

第四部分 投标文件格式	14

第一部分 招标公告

为满足我院医疗工作需要，拟对我院中心监护系统采购项目进行招标。现根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《北京华信医院（清华大学第一附属医院）仪器设备购置及招标工作管理办法》等文件规定，对该服务进行公开招标，诚邀合格投标人参与竞标。

一、项目基本情况：

项目编号：附一院招[2021]11号

项目名称：北京华信医院中心监护系统采购项目

采购需求：

（1）产品名称及数量：中心监护系统1套

（2）技术规格及要求：详见招标文件货物需求一览表及技术规格

（3）本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1. 在中华人民共和国正式注册并年检合格的独立企业法人单位的制造商或经制造商授权的经销商（若是经销商投标，投标时提供制造商授权证明）；

2.具有相关医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表；（非医疗设备可不提供）

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6. 参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、报名方式

1)	报名时间：2021年11月3日17:00时前

2.报名方式:提供《企业法人营业执照》、企业法人授权委托书、投标代理人身份证等。上述文件的扫描件发送至邮箱：huaxinyyqxsbc@sina.com

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2021年11月4日（星期四）10：00

- 开标时间：2021年11月4日（星期四）10：00

- 开标、评标地点：北京华信医院行政楼第一会议室

联系人：张丹丹

电  话：64308313

北京华信医院器械设备处

北京朝阳区酒仙桥一街坊6号

邮编：100016

第二部分 投 标 人 须 知

### （一）投标人

- 投标人必须是在中华人民共和国正式注册并年检合格的独立企业法人单位的制造商或经制造商授权的经销商（若是经销商投标，投标时提供制造商授权证明）；

- 投标人应按照国内医疗行业管理的规定提供医疗器械注册证及其附件（医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表）；（招标产品为非医疗设备时可不提供）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

- 符合法律、法规规定的其他条件。

- 所有投标均以人民币报价：

投标报价：货物的出厂价+货物到达最终目的地的全部运输费、装卸费、安装调试、验收、培训费、税金（如有进口部分应含进口关税和增值税）和伴随服务费等。

- 响应文件数量：

正本：1份、副本： 4份

电子文档：1份（其中正本扫描件电子文档1份，U盘形式提交）

- 采购人在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

- 投标人须在投标文件中提供资格审查表中所需文件（详见附件）。

- 无效投标

- 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，其投标将被认定为投标无效。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

- 实质上没有响应招标文件要求的投标将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 属于招标文件规定的其他无效投标情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### (二)招标文件

- 招标文件构成

要求提供的货物内容、技术需求、投标须知在招标文件中均有说明。招标文件具体内容如下：

第一部分 　招标公告

第二部分 　投标须知

第三部分 　投标文件格式

第四部分   货物需求一览表及技术规格求

投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）投标文件的编制

- 投标人应按招标文件的要求提供投标文件，所提供投标文件和资料与招标文件要求不符的，将导致废标。

- 投标人应保证所提供的全部资料真实有效，凡投标内容中存在虚假、夸大、欺瞒、误导等不诚实情况的，一经查实，将取消其参与评标的资格；对于被宣布中标后方发现其投标文件中存在虚假内容的投标商，招标方有权撤销其中标资格。

- 投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

- 投标文件中所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。

- 投标文件必须对招标文件中每一项技术和商务要求作出响应。投标人如在招标文件规定内容之外有更好的配置建议，可在投标文件中另辟章节阐述，费用不计入总报价内。

- 在中标结果公布之前，投标文件的有效期为从投标截止起90天。如在投标文件有效期内完成评标并公布中标结果，则中标人的投标文件将延续其有效性，并成为正式合同的附件，除合同中另行规定的内容之外，具有与合同相等的法律效力。

- 投标文件构成

投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容（但不仅限于下列部分）：

- 投标书（统一格式见附件）

- 开标一览表（统一格式见附件）

- 投标分项报价表（统一格式见附件）

- 货物说明一览表（统一格式见附件）

- 耗材、选配件报价（不计入总报价）

- 技术要求偏离表（统一格式见附件）

- 资格证明文件（包含但不限于）

- 技术优势说明（陈述技术偏离表内容之外的其它技术特性）

- 设备宣传册及规格说明书

- 生产厂家授权的专业售后服务机构证明及售后服务承诺

- 人员配备情况

- 项目实施方案

- 依法缴纳税收和社会保障资金的记录

- 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 投标人商务符合性承诺函

- 投标人关联单位的说明

- 与评分因素有关的其他支持资料、数据等

- 证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

- 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。

- 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。（详见附件5）

- 投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使评标委员会满意。

- 投标人提供的产品在中华人民共和国内拥有合法的使用权和版权。

- 投标报价

- 所有投标均以人民币报价。投标报价：货物的出厂价+货物到达最终目的地的全部运输费、装卸费、安装调试、验收、培训费、税金（如有进口部分应含进口关税和增值税）和伴随服务费等。

- 投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价，同时不接受有条件的优惠报价。

- 投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价和总价，备的标准配件、选配件应为明细报价，并由法定代表人或其授权代表签署。

- 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

- 如投标方案附带其它优惠条件，请在投标文件中列出。

- 投标报价为一次性报价。

- 投标总价超过我院支付能力视为废标。

- 投标有效期

投标应在规定的开标日后的90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

招标人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝招标采购代理机构的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署与规定

- 投标人应准备投标文件正本、副本（具体份数要求详见投标须知）。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

- 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字或盖章并加盖单位印章（根据格式要求）。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

- 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

- 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件无法人盖章，或无法定代表人或授权代表签字，其投标将被拒绝。

### （四）投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

- 投标时，投标人应将投标文件正本和副本分开密封，且在封皮上标明“正本”“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封一份，应与正本中提供的相一致，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。投标一览表中报价应与投标书报价相一致。

- 所有包装正面均应：

（1）注明招标的项目名称、招标编号、包号和“在（见投标邀请书中的开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

(2)盖章。

- 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购人对投标文件的误投或过早启封概不负责。

- 分包项目封装时须分开封装。

- 投标截止期

- 投标人应在投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按投标邀请书中规定地址递交招标采购人。

- 招标采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 招标采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### （五）开标

- 招标人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由招标人主持，投标人派代表参加。

- 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

- 招标人在开标仪式上将公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格等，并对唱标内容进行记录。

### （六）评标和定标

- 招标人依法组织评标委员会，评标委员会由技术和经济专家、招标人代表等组成。评标委员会负责对投标文件进行评审，推荐中标候选人。

- 投标人未按时参加有关会议，将承担其投标文件不被评审的风险。

- 评标工作遵循国家有关法律法规进行，切实保护采购人的合法利益，客观、公平、公正地对待所有投标人。

- 招标文件和投标文件作为评标的基本依据。对投标的判定只依据投标文件内容，开标后的任何外来证明均不予考虑。

- 符合性检查包括：

  - 内容是否完整，是否符合招标文件的要求。对密封、签名、公章未按规定办理、或目录和内容未满足招标文件要求的投标文件，将视为无效投标。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求（如带“*”号的条款不能满足）。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不细致或不规则的地方，如明显的文字和计算错误等。

在通过符合性检查的前提下，投标人要参加评标委员会组织的现场质询。评标委员会将对投标的技术规格、产品价格、产品品牌及信誉、公司资质及服务和其它商务评价标准的量化结果进行加权，计算出每一投标的综合评估分。

综合评标总分100分，其中价格30分、技术50分、服务与承诺10分、资质和案例10分。评审时对价格和技术进行分阶段评审，在技术、资质、服务等项目评审结束前暂不向评委公布投标人的报价和得分。

（1）投标报价分：

评标基准价为各有效投标人的投标报价（当投标人大于五家时，去掉一个最高报价和一个最低报价）的算数平均值。

投标报价的偏差率计算公式：

偏差率=100×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。

投标人的投标报价等于评标基准价时，得基本分25分；

投标报价每高于评标基准价1%，在基本分基础上扣1分，扣完为止；

投标报价每低于评标基准价1%，在基本分基础上加1分，最多加5分，低于评标基准5%（不含5%）时，在满分基础上每再低1%扣1分，扣完为止。

（2）技术满分为50分，其中技术指标满分45分，符合招标文件技术要求的为37分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分，但要说明具体技术条款及招标文件和投标文件相应的指标值，低于25分的要附详细评审意见；总体综合性能评价5分，由专家自行打分，低于3分的要说明理由。

（3）服务与承诺10分，其中免费保修为4分，满足招标文件要求的为3分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分；服务质量为6分，满足每季度巡检一次，并有巡检记录为4分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分。

（4）资质和案例为10分，每提供一家二级医院的案例加1分，提供三级医院的案例加2分，满分为10分。

## （七）评标结果公示

评标结束后，招标单位将在北京华信医院网站http://www.tufh.com.cn 上公示评标结果，公示期为3个工作日。若投标商对评标结果有异议，可在公示期内以投标商的名义向招标单位提出书面质疑。

## （八）中标通知书

1、中标人确定后，招标单位将向中标人发出中标通知书。

2、中标通知书是签订合同的依据之一。

## （九）签订合同

1、中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标单位签订合同。中标人拒不按中标内容签订合同的，招标人可取消其中标资格，并追究其违约责任。

2、“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、招标单位在授予合同时有权对技术规范书中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

第三部分  货物需求一览表及技术规格

1. 项目名称：北京华信医院中心监护系统采购项目

2. 项目概况：购置符合我院性能要求的中心监护系统1套

3. 招标项目具体要求如下：

一、技术规格：

设备名称：中心监护系统

数    量：一套

### 1、监测参数

  - 中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas

  - 支持设备集成参数的监测

### 显示

  - 中心监护系统支持Windows 10中、英文操作系统

  - 中心监护系统支持≥24寸以上液晶屏幕显示，≥1280×1024高分辨率彩色液晶显示。

  - ※可同时集中监护多达≥64个病人， 单个屏幕可支持≥16个病人的同时集中监护。支持多达≥4个显示屏显示

  - 多床观察时每床支持≥5个参数、≥4道波形的观察，支持大字体显示

  - 多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

  - 支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察

  - 重点观察床支持多达≥11道波形显示

  - ※重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯

  - 提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后≥32秒的波形

  - 支持系统报警声音关闭功能

  - 提供全床位最近≥24h的报警事件浏览功能

### 数据回顾

  - ※支持≥240小时长趋势回顾和≥4小时短趋势回顾，≥240小时全息波形回顾，≥720条报警事件回顾，≥720条12导分析报告回顾，≥240小时的ST片段回顾，≥720条C.O. 测量结果回顾，≥100条呼吸氧合事件回顾

  - 支持≥24小时动态血压分析与回顾功能

  - 支持≥2万个历史病人数据存储与回顾

  - 支持≥75条药物计算结果回顾，≥100条血液动力学计算结果回顾，≥100条氧合计算结果回顾，≥100条通气计算结果回顾，≥100条肾功能计算结果回顾

### 打印

  - 支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告

  - 支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等

### 双向控制

5.1、 可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby

5.2、 支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

5.3、 支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；

5.4、支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

监护仪结构：

- ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≧4个.

- ★≧12.1英寸彩色电容触摸屏，高分辨率达1280 x 800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节

- 工作海拔高度4550米，满足高原地区

- 工作温度0 ~40 ℃

- 采用无风扇设计

- 支持升级配置内置锂电池，供电时间≧4小时

- 配置≧4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

监测参数：

- ★基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- ★基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≧5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计

- ★支持3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析

- 支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析

- ★提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

- ★具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 提供QT和QTc模板显示。

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

- 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行O2监测，水槽要求易用快速更换

- CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯

- CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期

- 支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测

- 提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

- ★支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况

- 支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况

- 支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数

- 当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线

- 当同事监测RM和旁流CO2或AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。

- 支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

- 支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测

- 支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿。

- 支持升级与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

- 大字体界面支持6个参数区的设置和显示

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- 所有参数报警限自动设置

- 能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

- ★标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

- 40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

- 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

- ★具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能

- 120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

- 提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

- 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

- 具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- 可升级专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

- 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

- 可升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

- 可升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

# 1：整机要求：

★1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

1.2、整机无风扇设计。

★1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

★1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

★1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.10、监护仪设计使用年限≥10年。

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

2.16、支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。

2.17、支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

3：系统功能：

★3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

★3.12、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

★3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

★3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

二、维保要求

1、应标产品整机保修期不得少于60个月，凡保修期内属本货物质量问题或正常使用中出现故障所引起的维修，全部费用均由中标方承担；

- 提供7*24小时电话技术支持服务。北京地区有固定维修点和常驻维修工程师，产品质保期内，供货商应保证接到采购人设备故障通知后应在1小时内响应，在24小时内派维修人员上门修理及时进行现场处理；如果供货商在收到通知48小时内未能提出故障解决方案，采购人可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用由供货商承担；

在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，供货商不得另外收费。

第四部分 投标文件格式

目     录

- 投标书（统一格式见附件）

- 开标一览表（统一格式见附件）

- 投标分项报价表（统一格式见附件）

- 货物说明一览表（统一格式见附件）

- 耗材、选配件报价（不计入总报价）

- 技术要求偏离表（统一格式见附件）

- 资格证明文件（包含但不限于）

- 技术优势说明（陈述技术偏离表内容之外的其它技术特性）

- 设备宣传册及规格说明书

- 生产厂家授权的专业售后服务机构证明及售后服务承诺

- 人员配备情况

- 项目实施方案

- 依法缴纳税收和社会保障资金的记录

- 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 投标人商务符合性承诺函

- 投标人关联单位的说明

- 与评分因素有关的其他支持资料、数据等

## 附件1

## 投标书（格式）

致：（招标采购人 ）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件

1. 提供投标须知规定的全部投标文件：包括正本1份，4副本份。

在此，签字代表宣布同意如下：

2.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.投标人已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.本投标有效期为自开标日起90个日历日。

6.根据投标人须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

9.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

电话_________________________

电子函件________________________

投标人授权代表签字_______________

投标人名称____________________

开户名全称

开户银行

银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2

## 开标一览表

招标编号：

项目名称：

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价（万元） | 投标 保证金 | 项目 完成期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（万元） | 小写： 大写： |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

注：1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表须以包为单位制作，按照“投标人须知”的规定密封标记并与投标保证金一同密封单独提交。

3、若投标货物中含有进口货物或部件，其报价应已包含所有与之有关的费用

## 附件3　　　　               投标分项报价表

招标编号：________ 　　报价单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  | 请按招标文件要求的供货范围详细列明分项内容 |
|  | 售后服务（过保修期后的维保收费价格/每年） |  |  |
|  | 其他（如有请详细列明） |  |  |
| 投标总价 |  |  |

我方承诺本报价已包含招标文件中供货范围的所有内容。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

## 附件4　　　　货物说明一览表

投标人名称：____________________________ 招标编号：_____________

| 序号 | 品牌 | 货物名称 | 投标人型号 | 规格指标 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_______________________

投标人(盖章)：

注： 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5　耗材、选配件报价

说明：必须的耗材及备件清单，包括耗材及备件的货源及现行价格

## 附件6  技术规格偏离表

投标人名称：_____________ 招标编号：_____________

| 序号 | 品目号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字____________________

投标人(盖章)：

## 附件7  资格证明文件（格式）

目  录（包括但不限于）

7-1法人营业执照（复印件，加盖公章）

7-2法定代表人授权书（统一格式）

7-3类似项目业绩表

7-4会计师事务所出具的企业近一年经审计部门审计的财务审计报告及报表或近三个月内银行出具的资信证明文件（原件或复印件，资信证明文件如为复印件须为复印有效的，加盖提供报告单位的公章）

7-5投标人通过的认证（如有包括3C认证、质量体系认证证书、环境体系认证证书等）

7-6证明投标人符合本须知1.2条规定的其他相关资质证书和资料（复印件，加盖公章）。

7-7投标人需补充的其他文件

附件7-1   法人营业执照

（有效的营业执照正本复印件，加盖公章）

附件7-2

法定代表人授权书(格式)

（如投标人代表不是投标人法人代表，须持有《法定代表人授权书》）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年____月____日签字生效,特此声明.

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　　真：

电　　　话：

## 附件7-3　    曾承揽过类似项目介绍

|  | XXXXXXXX类业绩 |
| --- | --- |
| 项目数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 合同金额 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签约单位 |  |  |  |  |  |  |
| 合同工作内容 |  |  |  |  |  |  |
| 合同复印件（有/无） |  |  |  |  |  |  |
| 项目是否验收（是/否） |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收意见（有/无） |  |  |  |  |  |  |
| 项目用户证明（有/无） |  |  |  |  |  |  |
| 证明材料页码 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签约单位联系人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 除招标文件其它章节对类似业绩有定义外，投标人可以提供相同类型业绩、相同服务内容的业绩。

2. 除招标文件其它章节对业绩证明材料有要求外，投标人可以提供合同复印件（合同首页、体现项目范围和内容页、双方签字盖章页、合同签署时间页）用以证明业绩得真实性，否则视为未提供。

3. 根据招标文件评分细则对业绩时间段有要求提供近年内的业绩。

4. 使用同一型号产品的典型用户清单。

附件7-4　会计师事务所出具的企业近一年（2020年）经审计部门审计的财务审计报告及报表或近三个月内银行出具的资信证明（原件或复印件，加盖提供报告单位的公章）

说明：银行资信证明可提供原件，也可提供开户银行在开标日前三个月内开具资信证明的原件或复印件。资信证明文件如为复印件须为复印有效的，若提供的是复印件，采购人和招标采购代理机构保留审核原件的权利。

附件7-5  投标人通过的认证（如有，质量体系认证证书等）

附件7-6  证明投标人符合本须知1.2条规定的其他相关资质证书和资料

（复印件，加盖公章）。

附件7-7  投标人需补充的其他文件

附件8 技术优势说明

说明：陈述技术偏离表内容之外的其他技术特性

附件9 设备宣传册及规格说明书

附件10  生产厂家授权的专业售后服务机构证明及售后服务承诺

附件11  人员配备情况

注：拟投入本项目的人员配备情况等分别进行详细说明。

附件12  项目实施方案 （应涉及但不限于送货、安装、调试、试运行、人员培训和售后服务等方面）

说明：

1. 投标人应根据本项目具体情况提供详细的服务实施方案；如果只注明“符合”或“满足”招标文件要求，将视为未提供实施方案。

2. 投标人应提供，如出现质量问题、风险问题及相关问题时，如何解决的保障措施。

3. 投标人认为有必要的、可以证明自身实力的其他内容。

4. 投标人提供的全部资料应准确详细，以便评标委员会能做出有依据的和客观的判断。

附件13  依法缴纳税收和社会保障资金的记录

说明：1、近期磋商供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳发票复印件，加盖公章）

2、近期磋商供应商为职工缴纳社会保险的证明（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳发票复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定）

附件14  在经营活动中没有重大违法记录的书面声明说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

## 附件15  投标人商务符合性承诺函

我公司在此郑重承诺：未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；投标过程中不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策行为。

投标人名称（盖章）：

日  期：

附件16   投标人关联单位的说明

（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

- 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位；

- 如无关联单位可不提供此说明。

附件17   与评分因素有关的其他支持资料、数据等

附件、资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 | 结论 |
| --- | --- | --- |
|  | 在中华人民共和国境内注册 | 营业执照等证明 | 法定代表人授权书 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 | 纳税和社保记录 | 无重大违法记录声明 | 信用记录 | 投标须知前附表中要求的其他资格要求 | 投标人关联单位的说明 |  |

审核人员签字：_________

注：1、本表由招标人核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格